团体标准

编制说明

标准名称：中子发生器氘氚靶

主编单位：原子高科股份有限公司

参编单位：中国原子能科学研究院

《中子发生器氘氚靶》编制说明

一、任务来源及计划要求

2023年4月17日中国同位素与辐射行业协会下达2023年第一批团体标准立项计划，《中子发生器用氘氚靶》正式立项，立项编号为CIRA-STD2301。

二、编制情况

1、编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草，规范了中子发生器用氘、氚靶的产品代码及规格、技术要求、检验方法、检验规则、产品的标志、包装、贮存、运输等。在确定本标准主要运行要求时，充分体现了标准在技术上的先进性和实践上的合理性，注重并权衡以下原则：

（1）本标准以规范国内中子发生器用氘、氚靶的产品代码及规格、技术要求、检验方法、检验规则及包装运输等为最终目标，所有标准条目都基于为本领域的良好发展而制定；

（2）本标准中氚靶制备所需原料氚气为核材料，因此还需要考虑环保部门相关法规以及核材料管理的相关规定；

2、编制组成员

原子高科股份有限公司是本标准第一起草单位，标准的参编单位有中国原子能科学研究院。具体如下：

梁斌斌，原子高科股份有限公司；

王子默，原子高科股份有限公司；

巴伟伟，原子高科股份有限公司；

聂阳波，中国原子能科学研究院；

宋应民，中国原子能科学研究院。

3、工作分工

根据项目实际实施进度和要求进行综合考虑后，拟定了分工安排：（1）各阶段的标准文本由主编单位完成；（2）原子高科股份有限公司负责每次会议意见汇总，以及标准文本的统稿；（3）标准的编制说明由原子高科股份有限公司负责，中国原子能科学研究院参与验证实验。

4、标准初稿形成

计划下达后，由原子高科股份有限公司牵头，启动了标准制定工作，调研、收集了国内外相关技术资料，于2023年10月确定了标准草案的框架，并于2024年2月编写完成了团体标准《中子发生器用氘氚靶》的草案。

主要工作包括：

- 对行业标准EJ/T 624-92-氚靶中相关氚靶测试技术指标规定进行了详细的分析，吸取其中关键的质量指标质检方法。

- 调研总结了国内氘氚靶的一般应用场景和未来可能的发展前景，以便本标准更适合国内中子发生器用氘氚靶的发展。

- 起草小组编制本标准编制工作方案规划，并制定关键工作时间节

点，如下表：

表1 编制进度安排

| WBS（1） | WBS（2） | 阶段目标 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目开始前准备 | 文献调研整理，形成质量标准条目和建议标准 | 确定初稿质量标准条目和建议检验方案，完成项目启动首次 | 2023.11-2023.12 |
|  | 设计编写质量检验方法研究方案 |  |  |
|  | 主编单位审核初稿标准条目和研究方案 |  |  |
|  | 项目启动会 |  |  |
| 氘氚靶质量检验方法研究 | 原料检验 | 完成分析方法建立，建立标准检验方法 | 2024.1-2024.3 |
|  | 基片尺寸检验 |  |  |
|  | 靶膜检验 |  |  |
|  | 外观检验 |  |  |
|  | 表面污染检验 |  |  |
|  | 活度检验 |  |  |
| 产品标准对比 | 以现有产品质量与国内标准对比，确认质检方法是否合理 | 形成质量标准对比结果 | 2024.2 |
| 初稿 | 初稿编写和讨论 | 形成初稿并收集整理相关意见 | 2024.3 |
| 征求意见稿 | 工作组讨论稿编写 | 完成工作组讨论稿、编制说明 | 2024.4-2024.5 |
|  | 征求意见稿编写和提交 | 形成征求意 见稿编写和提交 |  |
|  | 公开征求意见 | 完成征求意见 |  |
| 标准送审稿 | 组织讨论最终质量标准和相应检验方法，并形成文件上报协会 | 完成意见处理，形成送审稿 | 2024.6 |
|  | 同位素协会组织标准送审稿审查会 | 形成最终报批稿、编制说明及意见处理表 |  |
| 报批稿和报批 | 标准报批稿及标准报批 | 完成标准报批 | 2024.7 |
| 标准发布 | 完成标准发布 | 标准批准发布 | 2024.8 |

5、工作组讨论稿形成

工作组于2023 年3月线上召开了《中子源用氘氚靶》团体标准初稿研讨会。参会单位有：原子高科股份有限公司、中国原子能科学研究院。与会专家一致认可主编单位提出的标准编写大纲，对标准初稿形成意见如下：

- 确认“5.7推荐使用期限”的具体使用年限，建议将“推荐使用5年”更改为“推荐使用2年”。

- 确认“6.1 原料检验”中氘、氚气的具体检验方法。

- 将“6.5 表面污染检验”中擦拭样品表面，建议修改为对外包装表面进行擦拭检测。

- 具体规定“6.6 活度检验”中的详细计算方式。

- 讨论了“8.2.1 包装”中产品的具体包装形式及包装材料的优缺点。

会议上，专家还对本标准编制中的其他问题进行了确认，包括：《标准》分工安排：（1）草案已经完成；（2）其它待完成的实验数据由原子高科负责，中国原子能科学研究院完成；（3）每次会议意见汇总由原子高科负责；（4）标准文本由原子高科负责统稿；（5）标准的编制说明由原子高科负责，原子能院协助。

6、标准启动会及初稿研讨会

2024年3月27日，中国同位素与辐射行业协会组织召开标准启动会及初稿研讨会，起草组专家及协会专家参会，会中对标准内容、分工、进度安排等进行研讨，形成意见如下：

（1）讨论标准中涉及专利不影响标准中规则的制定，因此不需披露专利；

（2）标准名称《中子发生器用氘氚靶》更改为《中子发生器用氘/氚靶》，并且统一正文中“氘氚靶”为“氘/氚靶”；

（3）标准英文名称由“Deuterium tritium targets for neutron generators”更改为“Deuterium or tritium targets for neutron generators”；

（4）建议删除正文中所引用标准的具体年代号；

（5）“氘/氚靶”定义引用文献查找；

（6）正文中具体的术语定义可引用“工业仪表用氪85测厚源”团体标准中内容。

（7）产品代码建议将“ND/TX”中加入基底材质代码，更改为“ND/TSX”；

（8）“5.1 氘、氚原料”具体技术指标要求规定，需进一步明确；

（9）“规范性目录”规定语言为“按照”，“资料性目录”规定语言为“参照”；

（10）说明了引用文件需要在文件中体现具体引用位置；

（11）研讨并修改了标准的规定范围；

（12）明确氘/氚靶制备工艺确切名称为“真空制备工艺”，并且将适用对象修改为“用于氘氘/氘氚中子发生器”。

（13）将引用标准以编号从小至大，国标、行标、团标的方式排序；

（14）“3术语与定义”中二级标题号与标题分两行排版；

（15）“3.3推荐使用期限”引用“工业仪表用氪85测厚源”中定义；

（16）“5.3镀膜”中技术规定，删除质量规定，修改公差范围为10%；

（17）“5.4外观”删除活性区界限清晰要求；

（18）“5.6放射性活度”参考“工业仪表用氪85测厚源”中定义，误差修改为10%；

（19）“7.1外观检验”，“7.2表污检验”合并为一句话阐述；

（20）“8.1标志”参考“工业仪表用氪85测厚源”进行修改；

（21）“8.2.2 b 产品说明书内容”不做强制规定，仅为建议，修改为包括但不限于以下内容；并建议删除项目中中“安全性能技术指标，问题处置方法及放射性物质相关知识”；

（22）“附录A”修改为资料性目录；

（23）“附录B”修改为规范性目录；

（24）明确了后续工作及时间节点，并体现于编制说明中；

编写《标准》进度安排：

（1）2024年3月完成工作组讨论稿、开内部统稿会，编制说明；

（2）2024年5月公开征求意见一个月；

（3）2024年6月完成征求意见和意见处理，形成送审稿；

（5）2024年7月完成报批稿、编制说明及意见处理表，参加标准化工作委员会 2024年工作会议，完成报批；

（7）2024年8月批准发布；

三、主要技术内容的说明

1、技术参数与指标的确定依据

在参考和借鉴辐照领域现行国家标准、行业和团体标准，确定了包括：术语与定义、产品代码及规格、技术要求、检验方法、产品标志、包装、贮存和运输等主要内容，根据具体实践过程，形成可参考的技术规范。

主要参考依据如下表：

| 规则及定义 | 参考依据 |
| --- | --- |
| 3.1氘/氚靶 | EJ/T 624氚靶-3.1氚靶tritium taget |
| 3.2名义活度 | 《工业仪表用氪85测厚源》-3.2名义活度 |
| 3.3推荐使用期限 | 《工业仪表用氪85测厚源》-3.3推荐使用期限 |
| 8.1产品标志 | 《工业仪表用氪85测厚源》-8.1产品标志 |
| 8.2产品包装 | 《工业仪表用氪85测厚源》-8.2产品包装 |
| 8.3 贮存环境 | 《工业仪表用氪85测厚源》-8.3贮存环境 |

- 主要技术内容说明

（1）第一章讲述了该标准的规定项目为氘/氚靶的产品代码及规格、技术要求、检验方法、检验规则、产品的标志、包装、贮存、运输要求。适用于采用真空工艺制备的，用于氘氘/氘氚中子发生器在石油、地质、矿物勘探以及生物、食品、医疗等领域的氘/氚靶。

（2）第二章列明了本标准引用的所有相关标准，包括GB11806、放射性物品安全运输规程、GB/T15849密封放射源的泄露检验方法、EJ/T624            氚靶、EJ/652氚气、T/CIRA 12工业仪表用氪85测厚源。

（3）第三章讲述了标准中相关的专业术语，包括氘/氚靶、名义活度、推荐使用期限的英文名称及定义。

（4）第四章规定了产品代码为NDSX或NTSX。其中N是产品类别代码，用于中子发生器；D/T是核素代码，表示为氘/氚；S是基底材质，可为钼、铜、金刚石等；X是吸氘/氚金属，可为Ti、Sc、Zr或Er等。

（5）第五章说明了氘/氚靶相关的技术要求，包括氘气、氚气的原料纯度，基片的外形及尺寸控制和处理方法，真空镀膜的技术要求，对外观和表面污染的要求，对放射性活度及推荐使用期限的要求。

（6）第六章和第七章说明了氘/氚靶相关技术标准的检验方法以及出厂检验的相关要求。

（7）第八章阐述了氘/氚靶的产品标识应明确包括：产品代码：NDSX或NTSX；规格型号：NDSX或NTSX+I、II、III...；生产单位代码；生产年份，以及产品合格证的内容应包含产品名称、产品标号、产品代码、核素及半衰期、射线类型、名义活度、标定日期、物理形态、容器形式、推荐使用期限、表面污染检验结果及日期、单位名称、出厂日期。产品说明书内容应包括但不限于使用范围、工作环境、主要用途、放射性物质安全防护要求、操作注意事项等。

- 重大意见分歧处理情况

无

- 修订标准的各修订点及其理由

无

- 试验验证的情况和结果

本项目组目前已成功制备多片氘氚靶，下面列举氘氚靶的实验及验证结果：

| 验证项目 | 验证方法 | 验证结果 | 是否通过验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氘气、氚气纯度验证 | 根据技术规格书验证 | 氘气纯度大于99.99%，氚气原料符合EJ-652中相关规定。 | 通过 |
| 氘氚靶基片尺寸检验 | 游标卡尺测量 | 各型号基片直径、厚度误差均小于±0.05mm | 通过 |
| 氘氚靶膜层均匀性检验 | 电子天平称量 | 不均匀性≦5% | 通过 |
| 膜层的外观检验 | 目视检验 | 无氧化、脱膜、无杂质 | 通过 |
| 氚靶外包装表面污染检验 | 擦拭后液闪分析仪测量 | 40Bq | 通过 |
| 氚靶活度检验 | 原子比计算法 | 1.95（活度4.8Ci） | 通过 |

以下实物为氘氚靶部分目视检验实物图：

图1 氚靶实物图片

图2氘靶实物图片

图3氘靶实物图片

图4氘靶实物图片

表2 2#氚靶原子比计算表格

| 靶片吸氚数据记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 | 2022.8.12 |  | 操作人员 | 王子默、梁斌斌 |  |
| 靶片编号 | 2# | 靶片 规格（mm） | Φ14 | 靶片 材质 | 钼 |
| 样品室规格 | 氚床 | 吸氚 体积（mL） | 106.89 | 镀膜 工艺 | 离子镀 |
| 靶片处理工艺 | 未脱氢 | 镀膜质量 （mg） | 2.09 | 镀膜厚度（μm） | 3.01 |
| 吸氘过程 |  |  |  |  |  |
| 初次放气 压力变化 | 12698Pa-8631Pa |  | 二次放气 压力变化 | / |  |
| 三次放气 压力变化 | / |  | 四次放气 压力变化 | / |  |
| 总放气压力 | 12698Pa |  | 样品室体积 | 38.01 |  |
| 氚钛比计算 | 12698*106.89*10-6-8631*（106.89+38.01）*10-6=106.66*10-3 106.66*10-3=nRT（T=298.15） n=0.43*10-4mol Ti摩尔质量=2.09*10-3/47.87=0.44*10-4mol D2/Ti=0.43*2/0.44=1.95 |  |  |  |  |
| 氚钛比 | 1.95 |  |  |  |  |

表3 3#氚靶原子比计算表格

| 靶片吸氚数据记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 | 2022.8.16 |  | 操作人员 | 王子默、梁斌斌 |  |
| 靶片编号 | 3# | 靶片 规格（mm） | Φ14 | 靶片 材质 | 钼 |
| 样品室规格 | 氚床 | 吸氚 体积（mL） | 106.89 | 镀膜 工艺 | 离子镀 |
| 靶片处理工艺 | 未脱氢 | 镀膜质量 （mg） | 2.1 | 镀膜厚度（μm） | 3.02 |
| 吸氘过程 |  |  |  |  |  |
| 初次放气 压力变化 | 13153Pa-8974Pa |  | 二次放气 压力变化 | / |  |
| 三次放气 压力变化 | / |  | 四次放气 压力变化 | / |  |
| 总放气压力 | / |  | 样品室体积 | 38.01 |  |
| 氚钛比计算 | 13153*106.89*10-6-8974*（106.89+38.01）*10-6=105.68*10-3 105.68*10-3=nRT（T=298.15） n=0.43*10-4mol Ti摩尔质量=2.1*10-3/47.87=0.44*10-4mol D2/Ti=0.43*2/0.44=1.95 |  |  |  |  |
| 氚钛比 | 1.95 |  |  |  |  |

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

无

六、标准涉及的知识产权情况说明

无

七、与现行法律、法规、政策和相关标准的关系

本标准与我国的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突

八、实施标准的要求和措施建议

无

九、修改或废止有关标准的建议及理由

无

十、标准印刷数量建议

无

十一、其他需说明的事项

无

十二、参考资料清单